## Defibrilator
GRUPA I. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava Bardeka 10, Koprivnica
Predmet nabave: Defibrilator (1 komad)
Evidencijski broj nabave: JN-MV-04-2023
Red. br. | Tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Naziv proizvođača i model ponuđene medicinske opreme | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika | NAPOMENE
Minimalni zahtjevi za defibrilator/monitor:
1. | Manualni i poluautomatski bifazni defibrilator minimalne energije 360 J s papučicama (pedalama) za odrasle i djecu i s mogućnošću defibrilacije pomoću jednokratnih elektroda
2. | Rad u poluautomatskom modu (AED) s eskalacijom energije do 360 J
3. | Mogućnost punjenja i uključivanja elektrošoka na papučici defibrilatora s dvije ruke
4. | Mogućnost snimanja 12 kanalnog EKG-a s 10-žilnim kablom
5. | Mjerenje SpO2 metodom neosjetljivom na pomak ruke pacijenta, sa mogućnošću nadogradnje SpCO i SpMetH modula, i mjerenjem sva tri parametra jednim senzorom
6. | Mjerenje NIBP oscilometrijskom metodom
7. | Mjerenje CO2 – kod intubiranih i neintubiranih pacijenata. CO2 senzor integriran u aparat
8. | Mogućnost nadogradnje 2 kanala IBP – istovremeno praćenje arterijskog i venskog pritiska
9. | Trend analiza ST segmenta 12 kanalnog EKG signala po svim odvodima
10. | Termički printer širine 100mm ili više s preglednim paralelnim ispisom 3 kanala
11. | Rad sa minimalno dvije samostalne Li Ion baterije s mogućnošću zamjene baterije bez prekida rada uređaja
12. | M-LNCS Masimo SpO2 senzor komplet, višekratni, za djecu - 2 komada
13. | Set za kapnografiju - 2 komada
14. | Uređaj za punjenje i održavanje (kondicioniranje) baterija s napajanjem na 220 V i 12V
15. | Kolor monitor sa ispisom 3 krivulje ili više - dijagonala monitora približno 20 cm ili više
16. | Inverzni mod rada monitora za rad pod uvjetima jakog sunčevog osvjetljenja, nezasljepljujući
17. | Otporan na prašinu i vlagu po standardu IP44 ili bolje
18. | Mogućnost telemedicinskog prijenosa podataka pomoću bluetooth i modemske komunikacije
19. | Vanjski srčani stimulator (pacemaker) s mogućnošću “fiksnog“ ili “na zahtjev“ odašiljanja impulsa stimulacije. Stimulacija se vrši preko samoljepljivih elektroda. Maksimalna struja stimulacije 200mA
20. | Zvučni metronom sa otkucajima 100 masaža/min i signalom za ventilaciju, pri kardiopulmonarnoj reanimaciji. Ukoliko ponuđeni model zahtjeva upotrebu jednokjratnih elektroda/pribora za zadovoljenje ove funkcionalnosti obavezno navesti cijenu elektroda/pribora po pacijentu.
21. | Ugrađeni prijenosni/bežični modem za prijenos podataka
22. | Atesti i certifikati uređaja u skladu s europskim normamam i standardima
23. | Jamstvo najmanje 24 mjeseca

## Aspirator
GRUPA I. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava Bardeka 10, Koprivnica
Predmet nabave: Aspirator (1 komad)
Evidencijski broj nabave: JN-MV-04-2023
Red. br. | Tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Naziv proizvođača i model ponuđene medicinske opreme | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika | NAPOMENE
Minimalni zahtjevi za Aspirator
1. | Uređaj mora imati konektor za isisavanje zraka iz madraca i vakum udlaga
2. | Uređaj mora imati veliki kolut za namatanje crijeva za sukciju
3. | Uređaj mora zadovoljavati IP34D standard
4. | Zaštitna torba i naramenica
5. | Podešavanje vakuma na 4 razine: -0,1 bar / -0,2 bara / -0,5 bara / -0,8 bara
6. | Tipke moraju biti na prednjoj strani radne ploče i samo jednim pritiskom određujete jačinu sukcije
7. | Litij-ionska punjiva baterija ima vlastito upravljanje
8. | Funkcijska provjera 15 sek ili manje
9. | Funkcijska provjera vizualna i askustična
10. | Pet LED kontrolnih indikatora
11. | Zidni nosač za upotrebu u vozilu sukladan normi EN1789 koji se može koristiti za punjenje uređaja
12. | Dimenzije: 370x277x146 mm ili manje
13. | Tezina :4.65 kg sa spremnikom za sukciju ili manja
14. | Volumen spremnika:1.000 ml ili više
15. | Kapacitet sukcije: 34 l/min ili više
16. | Max vacuum pri 12V: -08 bara ili više
17. | Podesiv raspon vacuma: -0,1/-0,2/-0,5/-0,8
18. | Autonomija baterije minimalno 60 min
19. | Snaga motora 45W ili više
20. | Max potrošnja struje: 3,8 A
21. | Litij ionska baterija
22. | EU norme EN 60601-1;EN ISO 10079-1 ; EN 1789
23. | Razina buke 70 dB (A) ili manja
24. | Električni punjač za 220 V sa pripadajućim adapterom (zidna utičnica)