## List1
GRUPA II. - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava Bardeka 10, Koprivnica
Predmet nabave: Respirator (1 komad)
Evidencijski broj nabave: JN-MV-04-2023
Red. br. | Tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Naziv proizvođača i model ponuđene medicinske opreme | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika | NAPOMENE
Minimalni zahtjevi za Respirator:
1. | Transportni ventilator za hitne intervencije namijenjen za hitnu medicinsku službu, vojsku i bolnice
2. | Respirator raspolože s tri volumenski kontrolirana ventilacijska moda (IPPV, SIMV i S-IPPV) i s modom za neinvazivnu (NIV) spontanu ventilaciju (CPAP)
3. | Mogućnost podešavanja koncentracija inspiracijskog kisika u rasponu od 21% do 100%
4. | Uređaj raspolaže modovima za žurno pokretanja ventilacije: -kroz unos visine i spola pacijenta i -kroz selekciju dobi pacijenta (dojenče/dijete/odrasli pacijent)
5. | Mogućnost manualne ventilacije pacijenta preko inkorporiranog okidača na ventilacijskom pacijent crijevu, koji se pozicionira na ventilacijsku masku
6. | Inspiratorni protok min. 150 l/min.
7. | Svi priključci za ventilaciju pacijenta nalaze se na prednjoj strani uređaja
8. | Raspoloživi priključak na uređajiu za inhalacijski protok
9. | Težina respiratora max. 2 kg
10. | TFT zaslon u boji veličine min. 4.3''
11. | Ulazni, antivirusni/antibakterijski filter s ciljem optimalne zaštite uređaja od kontminacije, integriran u uređaj
12. | Interna Li-Ion baterija, radne autonimije min. 8 sati
13. | Napajanje izmjeničnom (100-240 V, 50/50Hz) i istosmjernom (12-15 V) strujom (AC/DC)
14. | Dimenzije uređaja maksimalno: 210 mm x 140 mm x 130 mm
15. | Zamijena interne baterije moguća od strane operatera bez potrebe za intervencijom servisa
16. | Blještavo, veliko alarmno svijetlo s ciljem sigurnosti postupka ventilacije
17. | Uređaj raspolaže Bluetooth konekcijom
18. | Uređaj posjeduje utor za SD karticu
19. | Mogućnost konfiguriranja uređaja preko posebnog operatorskog menija
20. | Integriran simulacijski software u svrhu obuke i prezentacije uređaja
21. | Priključno crijevo na dovod kisika u vozilu dužine 3 m, s kutnim utikačem prema standardu DIN 13260
22. | Regulator tlaka udovoljava slijedećim zahtijevima: -diminezija unutarnjeg navoja visokotlačnog priključka na bocu s kisikom: W21,8 x 1/14" -dimenzija vanjskog navoja tlačnog priključka na uređaj: G 3/8" -dimenzija vanjskog navoja inhalacijskog priključka: UNF 9/16" -zakretni selekor inhalacijskog protoka s rasponom 0-15 L -mjerač pritiska u boci s kisikom: 0-200 bara
23. | Boca s kisikom zapremine 2 L/200 bara, s dimenzijama vanjskog navoja priključka na regulator tlaka: W21,8 x 1/14"
24. | Fleksibilno crijevo duljine 20 cm s priključcima: 1. Matica s unutarnjim navojem dimenzija G 3/8" 2. Adapter za utikač prema standardu DIN 13260
25. | Zidni nosač s priključkom za istosmjernu struju (12 V/DC)
26. | Ventilacijska maska za odrasle
27. | Minimalni stupanj zaštite od prašine i tekućina: IP 54
28. | Uređaj ispunjava standarde: EN 60601-1, DIN EN 1789 i EN 13718-2
29. | Radna temperatura u minimalnom rasponu: -18C - +50C