## Sheet1
GRUPA III. - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Trg Tomislava Bardeka 10, Koprivnica
Predmet nabave: Uređaj za kompresiju prsišta (3 komada)
Evidencijski broj nabave: JN-MV-04-2023
Red. br. | Tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti uređaj | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE | Naziv proizvođača i model ponuđene medicinske opreme | Obavezno označiti markerom i rednim brojem, te upisati broj stranice gdje se u navedenoj ponudi, tehničkoj specifikaciji proizvođača (Katalog i/ili Potvrda i/ili Upute za rukovanje) točno nalazi stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje traženih tehničkih karakteristika | Napomene
Minimalni zahtjevi za Uređaj za kompresiju prsišta;
1. | Sustav za automatsku, elektronički kontroliranu masažu srca
2. | Za maksimalnu težinu pacijenta: minimalno 130 kg
3. | Za maksimalni opseg prsnog koša: minimalno 130 cm
4. | Način rada: kompresija toraksa pacijenta vrši se preko pojasa koji obuhvaća cijelo prsište te se automatski steže i opušta
5. | Dio uređaja koji vrši kompresiju i dodiruje kožu pacijenta ne sadrži lateks
6. | Modovi kompresije: 30:2 (30 kompresija sa dvije 1,5 sekundne pauze za ventilaciju) i kontinuirana kompresija
7. | Maksimalne dimenzije: 90 x 50 x 10 cm
8. | Ekran za upravljanje, podesivog kontrasta
9. | Napajanje: baterijsko, s vanjskim punjačem (istovremeno moguće puniti 2 baterije)
10. | Tip baterije: Li-Ion baterija ili jednakovrijedno
11. | Kapacitet baterije: minimalno 30 minuta rada
12. | Osim uređaja u paket mora biti uključeno: 2 Li-ion baterije, punjač baterija, torba za nošenje uređaja i pacijenata, 3 pojasa za pacijenta